제25단원

대퇴 치환물 설계 및 선택 (Design and selection of femoral components)

1. 대퇴 치환물 (Femoral components)

1-1. 대퇴 활차 위치 (Femoral head location)

• - 대퇴골두의 위치는 임플란트 목부의 정렬에 따라 결정됨

• - 수직높이 (vertical height 또는 vertical offset): 대퇴골두에서 보철 목의 중심축을 통과하는 직선까지의 거리

• - 매개변수 설계 중 하나: 보철물 착용감 및 운동성에 영향

1-2. Valgus position과 Varus position

• - Valgus position: 활차축력 적음, 구부러지는 힘 적음

• - Varus position: 활차축력 많음, 구부러지는 힘 많음

• - 활차축 유착(abductor lever arm)의 거리가 크면 활주 안정성 증가

2. 보철 목 형태 (Neck geometry)

2-1. 단일쐐기 형태 보철물 (Single-wedge stem)

• - 보철물의 내측에 골로 둘러싸인 내측면 형태

• - ML 평면에서만 고정가능

• - 보철물이 활차축 회전 불안정성의 원인 가능

2-2. 이중쐐기 형태 보철물 (Dual-wedge stem)

• - Type 1: 근위부 대퇴골 양측에 이중쐐기 형태

• - Type 2: 근위부 대퇴골 비스듬한 부위에 이중쐐기 형태

• - Type 3: 원위 대퇴골에 원형 고정부위가 있는 형태

• - Type 4: 전 길이에 걸쳐 주변부 고정으로 4점 회전 지지가 가능

3. 보철물의 크기 (Size of implant)

3-1. 최적 보철 크기 결정

• - 대퇴골 경부를 완전히 채워야 함

• - 과도한 크기: 피질뼈 관통 또는 골절 위험

• - 과소한 크기: 취약한 고정 및 생역학적 불안정

4. 활주 면적 (Contact area)

• - 보철물-골 접촉면이 넓을수록 응력 분산에 유리

• - 영구적 피질뼈 손실 방지를 위해 최소한의 표면 손상 필요

5. 접합 형태 (Fit and fill)

5-1. 압박-적합 형태 (Press-fit)

• - 보철물과 골 사이의 긴밀한 맞춤이 필수

• - 골에 나선형 홈이 있으면 나선형 피질뼈 고정 가능

• - 활차축 주위에 응력 차폐(stress shielding) 주의

6. 활차축 각도 (Valgus angle)

• - 정상 각도: 125~135도

• - 외내반 변형이 있으면 각도 조정 필요

7. 시멘트 칠해진 대퇴 보철물 (Cemented femoral component)

7-1. 시멘트 층의 중요성

• - 시멘트가 충격 흡수 및 응력 완충 역할

• - 충분한 시멘트 층으로 응력차폐 감소

• - 보철물 가라앉음(subsidence) 방지

7-2. 시멘트 광화 문제

• - 시멘트 열화로 인한 응력 집중

• - 보철물과 시멘트 경계에서 분리 가능

8. 보철물의 관형 모양 (Tapered shape)

• - 근위부에서 원위부로 점진적으로 가늘어지는 형태

• - 응력분산에 유리하며 뼈 손상 최소화

9. 특수한 형태의 보철물

9-1. 모듈식 보철물 (Modular stem)

• - 근위부는 강도, 원위부는 유연성 중시

• - 대퇴골두 크기에 따라 조합 가능

• - 개인맞춤형 치환가능

9-2. 원형 경부 형태 (Anatomical neck design)

• - 해부학적 구조를 모방한 설계

• - 활주 안정성 증가

10. 보철물 표면 특성

10-1. 표면 코팅

• - 다공질 코팅: 뼈 내장성(bone ingrowth) 촉진

• - 평활한 표면: 시멘트 시술용

• - 모래분사(grit blasting): 표면적 증가

• - 혈장분사(plasma spray): 고부착력 코팅

연습문제

단답형 문제

1. 대퇴 보철물의 valgus와 varus 위치에서 활차축력의 차이를 설명하시오.

답: Valgus position에서는 활차축력이 적고, varus position에서는 활차축력이 많음

2. 단일쐐기 형태와 이중쐐기 형태 보철물의 차이점은 무엇인가?

답: 단일쐐기는 ML 평면에서만 고정되지만 이중쐐기는 두 평면에서 회전 지지가 가능

3. 시멘트 칠해진 보철물에서 시멘트 층의 역할은 무엇인가?

답: 시멘트는 충격 흡수, 응력 완충, 응력차폐 감소의 역할을 함

4. Press-fit$ 보철물에서 나선형 고정의 이점을 설명하시오.

답: 나선형 홈이 있으면 나선형 피질뼈 고정으로 고정력이 증가

5. 보철물 크기 선택의 중요성을 설명하시오.

답: 과도한 크기는 골절 위험, 과소한 크기는 생역학적 불안정을 초래

5지선다형 문제

1. 대퇴 보철물의 수직높이(vertical height$)는 어디서 어디까지의 거리를 의미하는가?

① Femoral head center$에서 보철 경부의 중심축까지

② Femoral head$의 가장 높은 점에서 활차축까지

③ Greater trochanter$에서 lesser trochanter$까지

④ Femoral head$의 중심에서 distal femur$의 가장 아래 점까지

정답: ①

해설: Vertical height$ 또는 vertical offset$은 대퇴골두에서 보철 경부의 중심축을 통과하는 직선까지의 거리를 의미함

2. 단일쐐기 형태 보철물의 주요 문제점은 무엇인가?

① 시멘트 층이 불균등하다

② ML 평면에서만 고정되어 회전 불안정성이 발생할 수 있다

③ 뼈 내장성이 떨어진다

④ 활차축력이 과도하게 증가한다

정답: ②

해설: 단일쐐기 형태는 ML 평면에서만 고정가능하므로 회전 불안정성의 원인이 될 수 있음

3. 시멘트 칠해진 보철물에서 응력차폐를 가장 효과적으로 감소시키는 방법은?

① 더 두꺼운 보철물을 사용한다

② 충분한 두께의 시멘트 층을 확보한다

③ 보철물 크기를 더 크게 선택한다

④ 표면 코팅을 증가시킨다

정답: ②

해설: 충분한 시멘트 층이 충격 흡수 및 응력 완충 역할을 하여 응력차폐를 감소시킴

4. 대퇴 보철물의 활차축 각도로 가장 적절한 범위는?

① 100~110도

② 125~135도

③ 140~150도

④ 155~165도

정답: ②

해설: 정상적인 활차축 각도는 125~135도이며 외내반 변형이 있으면 각도 조정이 필요함

5. Press-fit$ 보철물에서 나선형 고정의 주요 이점은?

① 시멘트 요구량이 감소된다

② 나선형 피질뼈 고정으로 고정력이 증가한다

③ 응력차폐가 증가한다

④ 보철물 가라앉음을 완전히 방지한다

정답: ②

해설: 나선형 홈이 있으면 나선형 피질뼈 고정으로 보철물의 고정력이 현저히 증가